CONTENTS

1. 시작	1

1)기기와의 교신상태표시	1

2)Menu 설명	1

2. 측정조건의 설정	1

1)Menu 설명	1

2)버튼 설명	3

3)HV / PHA 설명	3

4)Goniometer status	3

5)Goniometer measurement condition setup	3

6)Fixed Time Count measurement condition setup	5

3. X-ray Generator Control	7

4. 측정 시작	12

5. 측정 중단	13

6. 측정 종료	15

I. XRD2000 Program for D/Max-2000 (RINT-2000).

1. 시작.

XRD2000 Program 을 실행하면 Figure 1 과 같은 Window 가 나타나며, 이 Window 에는 연결되어 있는 XRD Model 이름과 현재의 상태를 표시한다.

Figure 1

1) 기기와의 교신상태 표시.

위의 내용은 Program 에서 기기로 보낸 Message 이며, 아래의 내용은 기기에서 Program 으로 회신한 Message 이다.

2) Menu 설명.

(1) File

Program 을 끝낼 때 사용한다.

(2) View

측정조건의 입력 또는 측정화면을 보여준다.

(3) Setup

기기의 Model 및 Serial port 등의 설정을 변경할 때 사용한다.

2. 측정조건의 설정.

Figure 2-1 또는 Figure 2-2 의 Window 에 측정조건을 입력하고 측정할 수 있다.

Figure 2-1 은 Right System 이며 Figure 2-2 는 Left System 이다.

Goniometer 가 하나뿐일 경우에는 Figure 2-2 는 나타나지 않는다.

1) Menu 설명.

(1) File -> Save -> Measurement condition

-> Measured data

-> Measured data as text

a) File -> Save -> Measurement condition

측정조건을 저장할 때 사용한다.

b) File -> Save -> Measured data

이미 측정된 Data를 저장할 때 사용한다.

c) File -> Save -> Measured data as text

측정된 Data를 TEXT File로 저장할 때 사용한다.

(2) Measurement -> Condition -> Goniometer

-> Fixed Angle Count

-> Data display

-> Start (F5)

-> Stop (F9)

-> Option -> End of Measurement -> Datum Goniometer

-> X-ray Off

-> Power Off

1

a) Measurement -> Condition -> Goniometer

Goniometer 에 의한 측정조건을 보여준다.

b) Measurement -> Condition -> Fixed Angle Count

Goniometer 의 각도를 고정해 놓고 측정하는 측정조건을 보여준다.

c) Measurement -> Data display

측정해서 얻어진 Data 를 보여준다.

d) Measurement -> Start (F5)

측정을 시작한다.

e) Measurement -> Stop (F9)

측정을 중단한다.

f) Measurement -> Option -> End of Measurement -> Datum Goniometer

이 Option 을 선택해놓고 측정을 하면 측정 종료후 Goniometer 의 위치를 Datum 위치로 보낸다.

g) Measurement -> Option -> End of Measurement -> X-ray Off

이 Option 을 선택해놓고 측정을 하면 측정 종료후 X-ray 를 자동적으로 Off 시킨다.

h) Measurement -> Option -> End of Measurement -> Power Off

이 Option 을 선택해놓고 측정을 하면 측정 종료후 X-ray 뿐만 아니라 X-ray Generator 의 Power 까지 자동적으로 Off 시킨다.

(3) Control -> Goniometer -> Datum -> 2Theta/Theta

-> 2Theta

-> Theta

-> Zero Axis

-> Slit Changer -> Divergence slit

-> Receiving slit

-> Scattering slit

-> Monochromator -> Mono 2Theta

-> Mono Theta

-> Mono Crystal-X

Control -> Goniometer -> Move -> 2Theta/Theta

-> 2Theta

-> Theta

-> Zero Axis

-> Slit Changer -> Divergence slit -> 1/2 Deg.

-> 1 Deg.

-> 2 Deg.

-> Empty

-> 0.05 mm

-> Receiving slit -> 0.15

-> 0.3

-> 0.6

-> Empty

-> Empty

-> Scattering slit -> 1/2 Deg.

-> 1 Deg.

-> 2 Deg.

-> Empty

-> Absorber

-> Monochromator -> Mono 2Theta

-> Mono Theta

-> Mono Crystal-X

2

Control -> Goniometer -> Angle Read -> 2Theta

-> Theta

-> Zero Axis

-> Monochromator -> Mono 2Theta

-> Mono Theta

-> Mono Crystal-X

Control -> HV / PHA -> Set HV

-> Set PHA

Goniometer를 Datum시키거나 원하는 위치로 움직일 수 있으며 현재 위치를 알 수 있다.

HV / PHA 를 설정할 수 있다.

(4) Exit

2) 버튼 설명.

(1) Start (F5)

측정을 시작한다.

(2) Stop (F9)

측정을 중단한다.

3) HV / PHA 설명.

HV의 값은 Detector에 걸리는 전압으로 X-ray Target의 종류에 따라서 다른 전압을 사용하며 500 에서 2000 까지 입력할 수 있다.

PHA의 Baseline 및 Window값은 각각 100, 200 을 일반적으로 사용 하나 500 까지 변경할 수 있다.

4) Goniometer status 설명.

2-Theta, Theta의 값은 Goniometer의 현재각도를 표시하며, 다른 각도로 보내려면 그 값을 입력한 후 Enter를 입력 하거나, Menu의 Control -> Goniometer -> Move -> 원하는 Axis를 선택한다.

Offset은 그 Axis의 물리적인 각도와 광학적인 각도의 차이 값으로 Goniometer의 Align시 정한다.

5) Goniometer measurement condition setup 설명.

(1) Condition No.

조건을 입력하여 그때그때 불러서 사용할 수 있다.

(2) Repeat No.

사용하지 않음.

(3) KV, mA 값.

측정시의 X-ray Power값으로 X-ray Generator 가 Remote control type일 경우 이 값으로 변경후 측정을 시작한다.

(4) Scan mode

Continuous scan 또는  Step scan 중 선택 가능함.

(5) Scan speed

Continuous scan 시 사용함.

3

Figure 2-1

Figure 2-2

4

(6) Scan axis

2-Theta/Theta, 2-Theta, Theta, HV, PHA, Zero Axis, Mono X, Mono Theta, Mono 2Theta 등을 선택할 수 있다.

(7) Mode 2

Reflection, Transmission 등을 선택할 수 있다.

(8) Start angle (Deg.)

Scan을 시작할 위치로서, 2-Theta는 -3에서 160 까지 0.002도씩, Theta는 -100 에서 +100까지 0.001도씩 입력할 수 있다.

(9) Stop angle (Deg.)

Scan을 마치는 각도로서, Start angle 이상의 값을 입력해야 한다.

(10) Sampling interval

2-Theta는 0.002도 이상 Theta는 0.001도 이상의 값으로 사용한다.

(11) Full scale

측정Data를 화면에 나타낼 때 Full scale값을 입력한다.

(12) Unit

Counting unit로 CPS(Counts per second) 또는 Count 중 한가지를 선택할 수 있다.

(13) Fixed time(Sec.)

Step scan시 사용하며 한 Step마다 Counting하는 시간을 입력한다.

(14) Monochromator

Monochromator 의 위치를 정한다.

(15) Slits

측정에 사용하는 DS, RS, SS 의 값을 선택한다.

(16) File name

측정 Data를 저장하기 위한 File명을 입력한다.

File명이 없으면 자동으로 정하여 보관한다.(YYYY-MM-DD-######)

(17) Operator

사용자 이름.

(18) Memo

참고용.

6) Fixed Angle Count condition setup 설명.

Menu의 Measurement -> Condition ->Fixed Angle Count를 선택하면, Figure 2-3과 같이  Fixed Angle count condition setup 화면이 나타난다.

(1) Condition No.

조건을 입력하여 그때그때 불러서 사용할 수 있다.

(2) Repeat No.

측정 반복회수.

5

Figure 2-3

(3) KV, mA값.

측정시의 X-ray Power값으로 X-ray Generator 가 Remote control type일 경우 이 값으로 변경후 측정을 시작한다.

(4) Full scale

측정Data를 화면에 나타낼 때 Full scale값을 입력한다.

(5) Unit

Counting unit로 CPS(Counts per second) 또는 Count 중 한가지를 선택할 수 있다.

(6) Fixed Time (Sec.)

한 Step마다 Counting하는 시간을 입력한다.

(7) Monochromator

Monochromator 의 위치를 정한다.

(8) File name

사용하지 않음.

(9) Operator

사용하지 않음.

(10) Memo

사용하지 않음.

6