CONTENTS

1. 시작	1

1)기기와의 교신상태표시	1

2)Menu 설명	1

2. 측정조건의 설정	1

1)Menu 설명	1

2)버튼 설명	2

3)HV / PHA 설명	2

4)Goniometer status	2

5)Goniometer measurement condition setup	3

6)Fixed Time Count measurement condition setup	4

3. X-ray Generator Control	6

4. 측정 시작	8

5. 측정 중단	10

6. 측정 종료	12

I. XRD2000 Program for D/Max-C (RAD-C).

1. 시작.

XRD2000 Program을 실행하면 다음과 같은 Window가 나타나며, Figure 1-1의 Window에는 연결되어 있는 XRD Model이름과 현재의 상태를 표시한다.

Figure 1-1

1) 기기와의 교신상태 표시.

위의 내용은 Program에서 기기로 보낸 Message이며, 아래의 내용은 기기에서 Program으로 회신한 Message이다.

2) Menu 설명.

(1) File

Program을 끝낼 때 사용한다.

(2) View

측정조건의 입력 또는 측정화면을 보여준다.

(3) Setup

기기의 Model 및 Serial port등의 설정을 변경할 때 사용한다.

2. 측정조건의 설정.

Figure 2-2의 Window에 측정조건을 입력하고 측정할 수 있다.

1) Menu 설명.

(1) File ->Save ->Measurement condition

->Measured data

->Measured data as text

측정조건 또는 이미 측정된 Data를 저장할 때 사용한다.

측정된 Data를 TEXT File로 저장도 가능하다.

(2) Measurement ->Condition ->Goniometer

->Condition ->Fixed Time Count

->Data display

->Start (F5)

->Stop (F9)

Menu의 Measurement ->Condition ->Goniometer를 선택하면 Figure 1-3-1과 같이  Goniometer measurement condition setup 화면이 나타난다.

(3) Control  ->Goniometer

Goniometer를 Datum시키거나 움직일 수 있다.

(4) Exit

1

2) 버튼 설명.

(1) Start (F5)

측정을 시작한다.

(2) Stop (F9)

측정을 중단한다.

Figure 2-1

3) HV / PHA 설명.

HV의 값은 Detector에 걸리는 전압으로 X-ray Target의 종류에 따라서 다른 전압을 사용하며 500 에서 2000 까지 입력할 수 있다.

PHA의 Baseline 및 Window값은 각각 100, 200 을 일반적으로 사용 하나 500 까지 변경할 수 있다.

4) Goniometer status 설명.

2-Theta, Theta의 값은 Goniometer의 현재각도를 표시하며, 다른 각도로 보내려면 그 값을 입력한 후 Enter를 입력 하거나, Menu의 Control ->Goniometer ->Move ->원하는 Axis를 선택한다.

Offset은 그 Axis의 물리적인 각도와 광학적인 각도의 차이 값으로 Goniometer의 Align시 정한다.

2

Figure 2-2

5) Goniometer measurement condition setup 설명.

(1) Condition No.

조건을 입력하여 그때그때 불러서 사용할 수 있다.

(2) Repeat No.

사용하지 않음.

(3) KV, mA 값.

측정시의 X-ray Power값으로 X-ray Generator 가 Remote control type일 경우 이 값으로 변경후 측정을 시작한다.

(4) Scan mode

Continuous scan 또는  Step scan 중 선택 가능함.

(5) Scan speed

Continuous scan 시 사용함.

(6) Scan axis

2-Theta/Theta, 2-Theta, Theta, HV, PHA 등을 선택할 수 있다.

(7) Mode 2

Reflection, Transmission 등을 선택할 수 있다.

3

(8) Start angle (Deg.)

Scan을 시작할 위치로서, 2-Theta는 -3에서 160 까지 0.002도씩, Theta는 -100 에서 +100까지 0.001도씩 입력할 수 있다.

(9) Stop angle (Deg.)

Scan을 마치는 각도로서, Start angle 이상의 값을 입력해야 한다.

(10) Sampling interval

2-Theta는 0.002도 이상 Theta는 0.001도 이상의 값으로 사용한다.

(11) Full scale

측정Data를 화면에 나타낼 때 Full scale값을 입력한다.

(12) Unit

Counting unit로 CPS(Counts per second) 또는 Count 중 한가지를 선택할 수 있다.

(13) Fixed time(Sec.)

Step scan시 사용하며 한 Step마다 Counting하는 시간을 입력한다.

(14) Slits

측정에 사용하는 DS, RS, SS 의 값을 입력하며 참고용임.

(15) File name

측정 Data를 저장하기 위한 File명을 입력한다.

File명이 없으면 자동으로 정하여 보관한다.(YYYY-MM-DD-######)

(16) Operator

사용자 이름.

(17) Memo

참고용.

6) Fixed Time Count measurement condition setup 설명.

Menu의 Measurement ->Condition ->Fixed Time Count를 선택하면, Figure 2-3과 같이  Fixed time count measurement condition setup 화면이 나타난다.

(1) Condition No.

조건을 입력하여 그때그때 불러서 사용할 수 있다.

(2) Repeat No.

측정 반복회수.

(3) KV, mA값.

측정시의 X-ray Power값으로 X-ray Generator 가 Remote control type일 경우 이 값으로 변경후 측정을 시작한다.

(4) Full scale

측정Data를 화면에 나타낼 때 Full scale값을 입력한다.

(5) Unit

Counting unit로 CPS(Counts per second) 또는 Count 중 한가지를 선택할 수 있다.

4

Figure 2-3

(6) Fixed Time (Sec.)

한 Step마다 Counting하는 시간을 입력한다.

(7) File name

사용하지 않음.

(8) Operator

사용하지 않음.

(9) Memo

사용하지 않음.

5

3. X-ray Generator Control.

X-ray Generator 가 Remote control type일 경우 Figure 3-1 과 같이 X-ray Generator Control Window가 나타난다.

Figure 3-1

1) Menu 설명.

Menu의 Target ->Select ->Target종류를 선택하면 현재 사용하고 있는 Target을 바꿀 수 있다.

Menu의 Target ->Aging ->속도 를 선택하면 자동으로 Target Aging을 할 수 있다.

2) XG Power

XG Power 버튼은 X-ray Generator의 Power를 ON, OFF 할 수 있다.

Figure 3-2

3) Alarm

Alarm 버튼은 X-ray Generator에서 Alarm이 발생 했을때 빨강색으로 나타나며 이 버튼을 누르면 Alarm이 Clear된다.

4) Ready

Ready 버튼은 X-ray Generator가 X-ray를 ON 할 수 있을때는 녹색으로 나타나며 그렇지 않을 때는 회색으로 표시된다.

6